# 정량 소변 수집이 가능한 테스터스틱 아이디어 350건

소크라테스식 브레인스토밍 최종 정리안

# 문서 목적

딥스틱 또는 LFA 테스터스틱에서 사용자가 소변을 담그거나 직접 접촉시키는 방식은 유지하면서, 내부적으로 일정량의 소변만 수집·전달·검증하는 구조 아이디어를 정리한 문서입니다.

# 전제 조건

- 목표는 단순 채취가 아니라 검사부로 전달되는 유효 샘플량의 정량화입니다.

- 대표 목표량은 120 µL로 가정하되, 제품 요구사항에 따라 80/120/150 µL 등으로 조정 가능합니다.

- 아이디어는 기구 구조, 흡수재, 마이크로플루이딕, 사용자 피드백, 양산성 관점이 섞여 있습니다.

- 의료기기 적용 전에는 정확도, 반복성, 생체시료 영향, 규제, 특허, 제조 공차 검토가 필요합니다.

# 우선 검토 후보

- 기본 MVP: 50, 75, 100, 135, 149, 198, 305, 348

- 저가 양산형: 49, 117, 199, 252, 327, 349

- 고정밀 프리미엄형: 150, 249, 326, 328, 350

- 사용자 실패 방지형: 24, 46, 111, 180, 219, 220, 325

- 특허 검토 후보: 222, 224, 329, 330, 340

# 검증 체크리스트

- 흡수량 CV: 120 µL 기준 반복 측정, 로트별 편차 확인

- 사용자 편차: 침지 깊이, 침지 시간, 흔들림, 기울기 조건 DOE

- 소변 물성: 점도, 온도, 단백/염 농도, 거품 조건 테스트

- LFA 영향: 샘플량, 유량, 전개 시간, 테스트/컨트롤 라인 강도 비교

- 양산성: 사출 공차, 다이컷 공차, 라미네이션/융착 불량률 검증

- 실패 감지: 부족/초과/누액/기포 조건에서 invalid 처리 가능성 확인

# 전체 아이디어 목록

# 1~50번 아이디어

| No | 소크라테스식 질문 | 최종 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 소변을 많이 담가도 일정량만 남기려면? | 포화 흡수패드 + 초과분 배출 슬롯 구조 |
| 2 | 정해진 부피 이상은 어디로 보낼까? | 계량 챔버 뒤에 오버플로우 폐액 저장부 배치 |
| 3 | 사용자가 담그는 시간을 몰라도 되게 하려면? | 빠른 흡입부와 느린 방출부를 분리한 2단 위킹 구조 |
| 4 | 정량의 기준을 길이로 만들 수 있나? | 일정 길이 모세관 채널을 120 µL 용적으로 설계 |
| 5 | 흡수체가 항상 같은 양을 먹게 하려면? | 압축률 고정 스펀지 카트리지 방식 |
| 6 | 넘치는 순간 자동으로 차단되게 하려면? | 부력 플로트가 입구를 막는 미니 밸브 구조 |
| 7 | 소변이 충분히 찼는지 어떻게 알까? | 컬러 인디케이터가 변하는 계량 완료 창 |
| 8 | 사람이 흔들어도 정량이 유지되려면? | 계량부와 테스트부 사이에 역류 방지 체크밸브 배치 |
| 9 | 불필요한 첫 유입분을 버릴 수 있나? | 초기 20 µL를 폐기하고 이후 120 µL를 채우는 프리플러시 구조 |
| 10 | 기포가 정량을 방해하면? | 상부 벤트 홀과 기포 트랩을 둔 계량 챔버 |
| 11 | 담그는 깊이 차이를 줄이려면? | 외부 스토퍼 링으로 최대 침지 깊이 고정 |
| 12 | 사용자가 너무 오래 담그면? | 포화 후 유입구가 팽윤재로 닫히는 자동 차단 구조 |
| 13 | 점도가 달라도 비슷하게 들어가게 하려면? | 넓은 흡입구 + 좁은 계량 채널 조합 |
| 14 | 검사부로 한 번에 몰리지 않게 하려면? | 계량 후 지연 방출하는 버퍼 패드 삽입 |
| 15 | 별도 컵 없이 직접 채뇨 가능하게 하려면? | 소변 흐름을 받는 깔때기형 전면 캡 + 내부 계량실 |
| 16 | 사용자가 방향을 틀어도 작동하려면? | 360도 흡입 가능한 원주형 위킹 링 |
| 17 | 소변이 너무 빨리 들어오면? | 마이크로 메시 필터로 유입 속도 제한 |
| 18 | 충분히 채워지기 전 테스트가 시작되면? | 수용성 막이 녹은 뒤에만 테스트부가 열리는 지연 게이트 |
| 19 | 정량 채취와 불순물 제거를 같이 하려면? | 전단 필터 + 후단 계량 챔버 일체형 구조 |
| 20 | 정량을 부품 공차에 덜 민감하게 하려면? | 면적보다 두께가 두꺼운 저공차 흡수 블록 사용 |
| 21 | 소변이 옆으로 새면? | 친수성 중앙 채널 + 소수성 사이드 가드 코팅 |
| 22 | 너무 적게 담가도 채취되게 하려면? | 저위치 흡입 노즐을 여러 개 둔 멀티포트 구조 |
| 23 | 초과 소변이 검사부 농도를 희석하면? | 계량부와 폐액부를 물리적으로 분리한 Y자 유로 |
| 24 | 사용자가 확인하기 쉽게 하려면? | 채취 완료 표시창과 초과 흡수 표시창 분리 |
| 25 | 한 번 채운 뒤 더 이상 들어오지 않게 하려면? | 모세관 브레이크 지점을 둔 정지 유로 |
| 26 | 소량 샘플에서도 정확히 채우려면? | 고흡수 스타터 패드가 계량실로 끌어올리는 펌프형 위킹 |
| 27 | 소변 흐름이 강하면? | 충격 완화 전면 스플래시 챔버 + 후단 계량실 |
| 28 | 컵에 담갔을 때만 작동하게 하려면? | 침지 높이 이상에서 열리는 하단 사이드 포트 |
| 29 | 샘플량을 물리적으로 고정하려면? | 정확한 체적의 캡릴러 루프를 채운 뒤 절단 방출 |
| 30 | 테스터스틱이 얇아야 한다면? | 평면형 마이크로 계량 채널을 필름 적층으로 구현 |
| 31 | 양산성을 높이려면? | 사출 하우징 + 다이컷 흡수패드 + 라미네이트 필름 3층 구조 |
| 32 | 정량부가 오염되면? | 일회용 보호캡 내부에 계량 모듈을 넣는 캡-스틱 결합형 |
| 33 | 채취와 분석을 시간차로 분리하려면? | 채취 후 누르면 계량분이 테스트부로 이동하는 버튼 방출식 |
| 34 | 사용자 조작을 최소화하려면? | 담그고 빼면 중력으로 계량부만 남는 자동 드레인 구조 |
| 35 | 정량 완료 전 빼면? | 미충전 시 표시창이 변하지 않는 실패 감지 구조 |
| 36 | 너무 많이 젖은 스틱을 막으려면? | 외피는 소수성, 입구만 친수성인 선택 흡수 구조 |
| 37 | 소변 내 입자가 막히면? | 큰 포어 전처리층 + 작은 포어 계량층 순차 배치 |
| 38 | 검사부에 일정 속도로 보내려면? | 계량 패드 뒤에 유량 제한 멤브레인 삽입 |
| 39 | 정량 기준을 무게로 잡을 수 있나? | 정해진 흡수량에서 팽창해 유로를 닫는 흡수젤 게이트 |
| 40 | 다른 농도의 소변에도 안정적으로? | 샘플 계량 후 내부 완충액과 자동 혼합되는 마이크로 믹서 |
| 41 | 매번 같은 시작점을 만들려면? | 계량 완료 후 테스트 라인이 동시에 젖도록 싱크 게이트 사용 |
| 42 | 폐액이 다시 섞이면? | 폐액부에 역류 방지 흡수체와 소수성 장벽 적용 |
| 43 | 사용자가 스틱을 기울이면? | 내부 계량실을 수평-수직 모두 동작하는 대칭 구조로 설계 |
| 44 | 짧은 침지만으로 충분히 채취하려면? | 고친수성 표면처리된 흡입 노즈 구조 |
| 45 | 정량부를 눈으로 검증하려면? | 투명 윈도우에 최소선/완료선/초과선 표시 |
| 46 | 검사 실패를 줄이려면? | 부족량이면 테스트부로 연결되지 않는 fail-closed 구조 |
| 47 | 다중 호르몬 검사용으로 나누려면? | 하나의 계량실에서 3개 테스트 채널로 동일 분배하는 매니폴드 |
| 48 | 소변 냄새/오염 접촉을 줄이려면? | 흡입부만 노출되고 본체는 밀폐되는 캡슐형 전면부 |
| 49 | 원가를 낮추려면? | 정밀 밸브 없이 흡수체 용적과 오버플로우만 쓰는 패시브 계량식 |
| 50 | 가장 현실적인 MVP는? | 침지 스토퍼 + 포화 계량패드 + 오버플로우 폐액패드 + 완료 표시창 조합 |

# 51~100번 아이디어

| No | 소크라테스식 질문 | 최종 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 51 | 정량을 표면장력으로 끊을 수 있나? | 친수 채널 끝에 소수성 브레이크를 둔 자동 정지 유로 |
| 52 | 채취량을 눈금 없이 고정하려면? | 고정 체적 마이크로 웰을 채운 뒤 초과분만 배출 |
| 53 | 담금 시간이 길어도 더 안 들어오게 하려면? | 포화되면 팽창해 입구를 막는 셀룰로오스 플러그 |
| 54 | 소변이 너무 묽거나 진해도 일정량을 받으려면? | 점도 영향을 줄이는 짧고 넓은 계량 챔버 |
| 55 | 첫 접촉 순간 튀는 액체를 막으려면? | 흡입구 앞에 스플래시 흡수 범퍼 추가 |
| 56 | 채취량을 사용자가 누르지 않게 하려면? | 침지 후 빼는 순간 중력 배수로 정량만 잔류 |
| 57 | 유로 막힘을 줄이려면? | 입구를 다공성 메시, 계량부를 미세 채널로 분리 |
| 58 | 초과분이 테스트부로 못 가게 하려면? | 계량 챔버 위쪽에 폐액 전용 오버플로우 루프 |
| 59 | 소변 표면에 닿기만 해도 채취되게 하려면? | 하단 모세관 핀 여러 개를 둔 접촉형 흡입부 |
| 60 | 컵 바닥 침전물을 피하려면? | 흡입구를 바닥보다 3 mm 위에 띄운 스탠드오프 구조 |
| 61 | 스틱을 너무 깊게 넣어도 괜찮게 하려면? | 외부 방수 슬리브와 지정 흡입창만 노출 |
| 62 | 사용자가 좌우로 흔들어도 정량 유지하려면? | 내부 격벽이 있는 anti-slosh 계량실 |
| 63 | 검사부 시작 시간을 일정하게 하려면? | 계량 완료 후 수용성 지연막이 열리는 타이머 게이트 |
| 64 | 소변량이 부족하면 실패로 처리하려면? | 미충전 시 테스트부 연결이 안 되는 capillary lock |
| 65 | 정량과 희석을 동시에 하려면? | 120 µL 샘플 + 건조 버퍼 패드 자동 용출 구조 |
| 66 | 정량 샘플을 여러 라인에 나누려면? | 동일 저항 길이의 병렬 유로 매니폴드 |
| 67 | 유입 속도를 자동 안정화하려면? | 입구는 고속 흡수, 중간은 저속 멤브레인으로 제한 |
| 68 | 사용자가 거꾸로 들어도 작동하게 하려면? | 흡수체 기반 비중력 계량 패드 구조 |
| 69 | 계량부를 아주 얇게 만들려면? | PET 필름 사이 레이저 컷 채널 적층 방식 |
| 70 | 정량 완료를 기계적으로 표시하려면? | 젖으면 밀려나는 종이 플래그 표시창 |
| 71 | 초과 소변을 빠르게 제거하려면? | 계량실 옆 고흡수 폐액 패드를 직접 접촉 배치 |
| 72 | 정량부가 너무 빨리 마르지 않게 하려면? | 계량실 상부를 증발 차단 필름으로 밀봉 |
| 73 | 사용자가 소변에 너무 오래 노출되지 않게 하려면? | 3초 침지만으로 채워지는 고친수성 흡입 노즈 |
| 74 | 채취 방향을 헷갈리지 않게 하려면? | 비대칭 노즈와 컬러 흡입창 디자인 |
| 75 | 정량부 제조 편차를 줄이려면? | 흡수재 대신 사출 체적 챔버로 샘플량 결정 |
| 76 | 샘플이 검사부에 갑자기 쏟아지면? | 계량실 후단에 댐퍼 패드를 둔 완충 방출 |
| 77 | 오염된 외부 액체가 들어오면? | 입구에 일방향 친수성 필터 캡 적용 |
| 78 | 검사 직전까지 샘플을 보관하려면? | 계량 후 밀폐 챔버에 머물다가 누름 버튼으로 방출 |
| 79 | 정량을 소리/촉감으로 알릴 수 있나? | 계량 완료 시 내부 플로트가 클릭하는 구조 |
| 80 | 완료 전 빼도 재시도 가능하게 하려면? | 미충전 상태에서는 입구가 계속 열린 재충전형 챔버 |
| 81 | 초과분 흡수체가 역류하면? | 폐액 패드와 계량실 사이에 소수성 차단벽 배치 |
| 82 | 모세관 압력을 설계 변수로 쓰려면? | 채널 높이를 계단식으로 줄이는 capillary diode |
| 83 | 소변 방울만으로 채취하려면? | 전면 드롭 포트와 내부 정량 루프 결합 |
| 84 | 컵 없이 중간뇨를 받을 수 있나? | 흐름을 순간 포착하는 spoon형 샘플 캐처 |
| 85 | 사용자가 많이 묻혀도 검사부가 깨끗하려면? | 외부 오염부와 내부 유로를 완전 분리한 이중벽 하우징 |
| 86 | 기포가 빠져나갈 길은? | 계량실 최고점에 소수성 공기 배출 벤트 |
| 87 | 소변이 입구에서 말라붙으면? | 입구에 습윤 보존 코팅 또는 보호캡 적용 |
| 88 | 샘플량 기준을 흡수재 무게로 만들려면? | 정해진 gsm/면적의 계량 흡수패드 사용 |
| 89 | 계량 후 테스트부 연결을 자동화하려면? | 젖으면 접착이 풀리는 release tab 게이트 |
| 90 | 스틱 폭 제한 안에서 부피를 확보하려면? | 길게 접힌 serpentine 계량 채널 |
| 91 | 소변 온도 차이가 유속에 주는 영향을 줄이려면? | 유로 저항보다 흡수체 포화량으로 정량 결정 |
| 92 | 고농도 소변의 표면장력 차이는? | 입구에 계면활성 건조 코팅으로 젖음성 표준화 |
| 93 | 초기 과속 유입을 막으려면? | 입구 뒤에 확장 챔버를 둔 압력 완화 구조 |
| 94 | 소변이 테스트 라인에 너무 늦게 가면? | 계량부와 테스트부 사이 거리 최소화한 short-transfer 설계 |
| 95 | 사용자가 스틱을 눕혀 놓으면? | 흡수재 기반 저장부로 자세 민감도를 낮춘 구조 |
| 96 | 정량 완료 후 외부 소변이 더 묻으면? | 완료 후 흡입창이 닫히는 슬라이딩 셔터 |
| 97 | 샘플 농축 손실을 막으려면? | 폐액부와 샘플부가 접촉하지 않는 독립 유로 |
| 98 | 반복 실험용으로 부품 교체가 쉽게 하려면? | 탈착식 계량 카트리지 모듈 |
| 99 | 사용자가 세게 흔들어도? | 계량실 내부에 모세관 고정 리브 추가 |
| 100 | 가장 단순한 계량 원리는? | 정해진 면적의 흡수패드가 포화되면 오버플로우로 넘기는 구조 |

# 101~150번 아이디어

| No | 소크라테스식 질문 | 최종 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 101 | 테스트부가 초과 샘플을 먹지 않게 하려면? | 계량부 후단에 유량 제한 목 구조 |
| 102 | 침지선보다 낮게 넣으면? | 낮은 위치 흡입구와 보조 위킹 테일 적용 |
| 103 | 소변이 너무 빨리 폐액으로 빠지면? | 계량실 우선 충전, 이후 오버플로우 되는 높이차 설계 |
| 104 | 부품 수를 줄이려면? | 하우징 자체에 계량 챔버와 오버플로우를 사출 |
| 105 | 가장 작은 오차원은 무엇인가? | 흡수재 편차보다 사출 체적 편차가 낮은 구조 선택 |
| 106 | 정량 후 일정 속도 방출은? | 계량실 아래에 좁은 capillary neck 배치 |
| 107 | 검사부와 계량부를 분리 생산하려면? | 계량 캡과 LFA 스트립을 조립식으로 결합 |
| 108 | 사용자가 소변을 묻힌 뒤 기다리기 쉽게 하려면? | 완료창이 뜬 뒤 테스트 시작 표시창이 순차 변색 |
| 109 | 오염 방지를 위해 입구를 작게 하면 유속은? | 다중 미세입구를 병렬 배치해 면적 확보 |
| 110 | 한쪽만 젖는 문제는? | 흡입구 바로 뒤 확산 패드로 균일 분배 |
| 111 | 샘플이 부족할 때 잘못된 음성이 나오면? | 부족 샘플 시 컨트롤 라인도 안 뜨는 fail-invalid 설계 |
| 112 | 정량과 사용자 안내를 합치려면? | 계량실 외벽을 투명하게 두고 컬러 진행바 표시 |
| 113 | 소변 흐름 방향이 바뀌면? | 양방향 유입 가능하되 단방향 방출되는 유로 다이오드 |
| 114 | 컵 안 벽면에 닿아도 작동하려면? | 측면 흡입창을 추가한 L자형 노즈 |
| 115 | 미세채널이 비싸면? | 다이컷 필름과 접착 테이프로 채널 구현 |
| 116 | 고급형 제품에서는? | MEMS 없는 패시브 마이크로플루이딕 계량 칩 삽입 |
| 117 | 초저가형 제품에서는? | 흡수패드 용적 + 폐액패드만 쓰는 종이 기반 계량부 |
| 118 | 검체가 검사부에 닿기 전 필터링되게 하려면? | 전처리 필터와 계량실을 직렬 배치 |
| 119 | 소변 속 점액질은? | 입구 필터를 교체 가능한 rough filter로 분리 |
| 120 | 정량부 세척이 필요 없게 하려면? | 전부 일회용 라미네이트 모듈로 구성 |
| 121 | 제품을 작게 유지하면서 폐액을 담으려면? | 폐액부를 손잡이 내부 빈 공간에 배치 |
| 122 | 손잡이에 소변이 올라오면? | 중간에 소수성 moat를 둔 오염 차단 구조 |
| 123 | 침지 후 바로 검사하면 과량 유입되나? | 빼는 순간 배수되는 drain-back 창 적용 |
| 124 | 샘플 시작점을 동일하게 하려면? | 계량 완료 전까지 테스트 스트립과 물리적 비접촉 |
| 125 | 소변량이 많아도 안전하게 버리려면? | 대용량 초과 흡수 reservoir를 후방에 배치 |
| 126 | 정량 챔버가 꽉 찼는지 어떻게 검출? | 공기 배출구까지 젖으면 표시 염료가 이동 |
| 127 | 기울기 오차를 줄이려면? | 여러 작은 계량셀을 병렬로 둔 평균화 구조 |
| 128 | 한 셀이 안 차면? | 셀별 오버플로우가 다음 셀을 채우는 cascade 계량 |
| 129 | 정량 후 혼합 균일도는? | 계량실 내부에 지그재그 믹싱 리브 추가 |
| 130 | 샘플이 라인에 한쪽으로만 흐르면? | 테스트부 진입 전 균압 분배 패드 적용 |
| 131 | 소변을 한 번만 접촉시키고 싶다면? | 터치-앤-고 흡입 팁 + 내부 계량 유지 구조 |
| 132 | 너무 적은 샘플로도 시작 표시를 주려면? | 별도 미량 인디케이터 유로와 본 계량 유로 분리 |
| 133 | 오버플로우가 너무 빨리 발생하면? | 계량실 충전 우선순위를 높이는 친수성 구배 코팅 |
| 134 | 폐액부가 먼저 젖으면? | 폐액 유로 입구에 높은 capillary threshold 적용 |
| 135 | 최종적으로 검사부에 120 µL만 보내려면? | 계량실 체적 120 µL + 초과 폐액 + 지연 게이트 3단 구조 |
| 136 | 검사부 요구량이 80/120/150 µL로 바뀌면? | 교체 가능한 계량 인서트 설계 |
| 137 | 제품군 확장성을 만들려면? | 동일 본체에 용량별 계량 카트리지 교체 |
| 138 | 사용자가 실수로 옆면을 적시면? | 측면은 완전 소수성 코팅, 하단만 친수성 |
| 139 | 채취 후 이동 중 새지 않게 하려면? | 계량실 입구에 자동 밀폐 젤 게이트 적용 |
| 140 | 샘플이 너무 오래 계량실에 머물면? | 일정 시간 후 테스트부로 자동 이동하는 용해막 |
| 141 | 호르몬 정량 정확도를 높이려면? | 샘플량 계량 후 내부 표준 염료를 함께 이동시켜 보정 |
| 142 | 스마트폰 판독과 결합하려면? | 채취 완료창과 테스트창을 같은 카메라 프레임에 배치 |
| 143 | 사용자 교육 없이 쓰려면? | 침지 깊이 스토퍼, 완료색, 실패색을 물리적으로 강제 |
| 144 | 환경 조건이 달라도? | 흡수재 사전 건조도와 포장 습도를 관리하는 밀봉 파우치 |
| 145 | 검사 전 소변이 너무 많이 묻은 외관은? | 외부 액체를 닦아내는 와이퍼형 보호캡 |
| 146 | 딥스틱을 뺐을 때 방울이 떨어지면? | 하단 drip-catcher 립과 폐액 흡수링 |
| 147 | 정량부와 손잡이를 동시에 만들려면? | 손잡이 내부를 폐액 reservoir로 쓰는 일체형 하우징 |
| 148 | 양산 검사에서 정량 성능을 어떻게 확인? | 색소수로 완료선 도달 시간과 잔류량을 자동 검사 |
| 149 | 가장 제품화 가능성이 높은 복합안은? | 스토퍼 + 계량 챔버 + 오버플로우 + 벤트 + 완료창 조합 |
| 150 | 가장 혁신적이면서 현실적인 안은? | 패시브 마이크로플루이딕 계량 캡을 LFA 스틱 앞단에 결합 |

# 151~200번 아이디어

| No | 소크라테스식 질문 | 최종 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 151 | 소변을 한 번에 받지 말고 나눠 받으면? | 3개 소형 계량셀을 순차 충전해 합산 120 µL 구현 |
| 152 | 과량 유입을 압력으로 막을 수 있나? | 내부 압력이 오르면 입구가 눌려 닫히는 탄성 멤브레인 밸브 |
| 153 | 흡수재 편차를 보정하려면? | 계량 패드와 기준 패드를 나란히 두고 색 이동 거리로 보정 |
| 154 | 소변이 매우 빠르게 흘러도? | 전면 충격 챔버에서 속도를 죽인 뒤 계량부로 전달 |
| 155 | 정량부를 사용자가 보지 않아도 되게 하려면? | 완료 시 손잡이 끝 색이 변하는 원격 표시 유로 |
| 156 | 샘플을 한 방향으로만 보내려면? | 톱니형 친수/소수 패턴으로 capillary ratchet 구현 |
| 157 | 초과분을 버리면서도 손에 묻지 않게 하려면? | 폐액 흡수부를 손잡이 내부 밀폐 포켓에 배치 |
| 158 | 정량부 충전 완료를 늦게 표시하면? | 실제 계량실 완료 후 1초 뒤 표시되는 지연 인디케이터 |
| 159 | 젖음성이 제조마다 다르면? | 입구 표면에 동일 친수 코팅을 인쇄 방식으로 적용 |
| 160 | 담근 뒤 바로 눕혀도? | 계량실 내부에 액체를 고정하는 모세관 필러 기둥 배열 |
| 161 | 샘플 일부만 테스트부로 보내면? | 200 µL를 채취하고 내부 루프로 120 µL만 분기 |
| 162 | 소변 방울 크기를 이용할 수 있나? | 드롭 포트 3방울 충전 후 자동 폐쇄되는 방울 계량 캡 |
| 163 | 필름 적층으로 싸게 만들려면? | PET-접착층-PET 3층에 레이저 컷 계량 유로 형성 |
| 164 | 검사부가 너무 빨리 젖는 문제는? | 계량 완료 전까지 건조 스페이서가 막는 물리적 차단 구조 |
| 165 | 부족 샘플을 강제로 invalid 처리하려면? | 120 µL 미만이면 컨트롤라인 유로가 열리지 않는 병렬락 |
| 166 | 초과 샘플을 시각적으로 경고하려면? | 폐액 패드가 젖으면 빨간 초과창 표시 |
| 167 | 소변이 옆면을 타고 올라가면? | 손잡이 앞단에 소수성 절연 홈 2중 배치 |
| 168 | 흡입구 막힘을 줄이려면? | 입구를 하나가 아니라 벌집형 다중 포트로 분산 |
| 169 | 샘플량을 시간으로 제어할 수 있나? | 일정 시간 후 젖어 닫히는 수용성 타이머 플러그 |
| 170 | 정량부를 교체 가능하게 하면? | 전면 계량 팁만 탈착되는 일회용 노즈 카트리지 |
| 171 | 샘플이 너무 진하면 유속이 느려지는데? | 계량은 체적으로, 방출은 별도 고친수 패드로 분리 |
| 172 | 정확도를 높이려면 단일 대형 챔버보다? | 10 µL 셀 12개 배열로 누적 계량 |
| 173 | 셀 하나가 실패하면? | 13개 셀 중 12개 이상 충전되면 유효 처리하는 redundancy 계량 |
| 174 | 공기를 쉽게 빼려면? | 각 계량셀 상단에 공기만 빠지는 소수성 벤트 필름 적용 |
| 175 | 소변이 오래 닿아도 추가 흡수 안 되게? | 계량실 후단에 포화 후 닫히는 hydrogel shutter |
| 176 | 유량을 일정하게 만들려면? | 계량실 뒤에 다공성 세라믹 유량 제한체 삽입 |
| 177 | 제품 폭이 좁다면? | 손잡이 길이 방향으로 접힌 Z형 계량 채널 |
| 178 | 정량부를 검사부와 멀리 두면 손실은? | 계량실 바로 아래 LFA 패드가 시작되는 직접 접촉 설계 |
| 179 | 사용자 실수를 줄이려면? | 흡입창 위치를 컵 바닥에 닿지 않는 높이로 강제하는 발 구조 |
| 180 | 샘플 채취 실패를 즉시 알리려면? | 부족, 완료, 초과 3색 상태창 |
| 181 | 침지 깊이를 기계적으로 제한하려면? | 컵 가장자리에 걸리는 클립형 깊이 스토퍼 |
| 182 | 직접 소변줄기에 노출될 때 과량은? | 전면 캐처가 받은 뒤 내부 소형 포트만 계량부로 연결 |
| 183 | 사용 후 누출을 막으려면? | 빼는 순간 외부 슬리브가 흡입창을 덮는 자동 셔터 |
| 184 | 테스트 시작 지연을 안정화하려면? | 일정 거리의 건조 브리지 패드를 통과해야 검사부 도달 |
| 185 | 정량 완료 전 외부로 빼면? | 계량실이 미완이면 내부 액체가 폐액부로 빠지는 self-invalid 구조 |
| 186 | LFA 민감도에 맞춰 속도를 조절하려면? | 샘플 방출부에 교체형 유량 저항 패드 사용 |
| 187 | 샘플이 농축되면? | 밀폐 계량실로 증발 노출 시간을 최소화 |
| 188 | 소변 온도 영향을 줄이려면? | 온도 민감도가 낮은 넓은 체적 챔버 중심 계량 |
| 189 | 보관 중 습기가 문제라면? | 계량팁에 건조제 포함 보호캡 장착 |
| 190 | 현장 QC를 쉽게 하려면? | 색소 표준액으로 120 µL 창 도달 여부를 카메라 검사 |
| 191 | 샘플에 거품이 많으면? | 입구 위에 거품 차단 메시와 하부 액체 흡입 포트 분리 |
| 192 | 기포가 계량 부피를 차지하면? | 계량실 상단 기포 포켓과 별도 벤트 루트 |
| 193 | 모세관이 끊기는 지점을 설계하려면? | 넓은 챔버 뒤 좁은 목과 소수성 패치로 자동 정지 |
| 194 | 과량 유입 시 희석을 막으려면? | 폐액 유로와 테스트 유로 사이 물리적 단절벽 |
| 195 | 정량 후 흔들림에도 유지하려면? | 계량실 내부에 액체 포획용 micro-post forest 배치 |
| 196 | 샘플이 부족한 사용자를 배려하려면? | 소량 반복 접촉으로 누적 충전되는 refillable metering tip |
| 197 | 반복 접촉 시 오염은? | 재접촉 가능하지만 역류는 안 되는 일방향 위킹 플랩 |
| 198 | 가장 단순한 고급형은? | 사출 계량실 + 벤트 + 오버플로우 + 완료창 4요소 구조 |
| 199 | 가장 단순한 저가형은? | 다이컷 계량 패드 + 대형 폐액패드 + 침지 스토퍼 |
| 200 | 정량 완료와 테스트 시작을 분리하려면? | 사용자가 캡을 닫으면 계량분이 테스트부로 눌려 이동 |

# 201~250번 아이디어

| No | 소크라테스식 질문 | 최종 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 201 | 컵 없이도 중간뇨만 받게 하려면? | 앞쪽 첫 흐름은 흘려보내고 후속 흐름만 포집하는 바이패스 캐처 |
| 202 | 검사부 오염 방지를 위해? | 채취부와 판독부 사이에 액체 차단 방수 격벽 |
| 203 | LFA 스트립이 과포화되면? | 테스트부 전단에 초과 샘플 흡수용 side sink 배치 |
| 204 | 유량이 너무 낮으면? | 흡입부는 고친수성, 계량부는 중친수성, 폐액부는 초친수성 구배 |
| 205 | 정량 챔버 체적을 쉽게 바꾸려면? | 사출 금형 인서트 교체로 80/120/150 µL 대응 |
| 206 | 샘플 분배 균일성을 높이려면? | 계량실 후단에 fan-out 확산 구조 |
| 207 | 다중 분석 라인별 같은 양을 보내려면? | 동일 폭/길이/표면처리 병렬 채널 설계 |
| 208 | 라인별 다른 양이 필요하면? | 채널 저항을 다르게 한 비율 분배 매니폴드 |
| 209 | 오버플로우 시 먼저 폐액으로 가게 하려면? | 계량실 천장 높이를 넘으면 폐액 유로로 넘어가는 weir 구조 |
| 210 | 미세채널 없이 정량하려면? | 정해진 압축률의 폼이 포화량으로 계량 |
| 211 | 폼 압축 편차는? | 하우징 리브로 폼 두께를 강제 고정 |
| 212 | 흡수재 로트 편차는? | 로트별 흡수량 측정 후 패드 면적을 트리밍하는 보정 생산 |
| 213 | 제품이 작을수록 폐액 공간이 부족하면? | 폐액부를 접이식 흡수 날개로 확장 |
| 214 | 사용 전 오염 방지는? | 계량팁 보호캡을 제거해야만 흡입창이 노출되는 구조 |
| 215 | 사용자가 반대로 잡으면? | 반대 방향에서는 컵에 들어가지 않는 비대칭 형상 |
| 216 | 소변에 담그는 시간을 물리적으로 유도하려면? | 완료창이 보일 때까지 기다리라는 시각 진행바 |
| 217 | 진행바를 액체 유로로 만들면? | 별도 표시 유로가 3초 후 끝까지 젖는 타이밍 표시 |
| 218 | 검사 시작 시간을 사용자에게 알려주려면? | 계량 완료 후 START 문자가 나타나는 염료 패드 |
| 219 | 샘플량이 너무 많으면 결과 무효? | 초과창이 뜨면 컨트롤라인 옆 invalid 마커가 함께 이동 |
| 220 | 샘플량이 너무 적으면? | 부족창이 유지되면 컨트롤라인 공급 차단 |
| 221 | 검사부의 capillary pull이 계량을 방해하면? | 계량 완료 전 LFA 패드와 공극으로 분리 |
| 222 | 공극 연결은 어떻게? | 젖으면 팽창해 두 패드를 접촉시키는 swelling bridge |
| 223 | 기계식 연결은? | 캡을 닫으면 계량 패드가 LFA 샘플패드에 눌려 접촉 |
| 224 | 사용자 조작 없는 연결은? | 수용성 스페이서가 녹아 두 패드가 닿는 delayed contact |
| 225 | 샘플이 다시 외부로 빠지면? | 입구 뒤에 일방향 흡수 플랩과 capillary trap 배치 |
| 226 | 컵 벽면 액적이 들어오면? | 하단 중심부만 흡입하고 측면은 폐쇄한 recessed inlet |
| 227 | 샘플을 충분히 섞어야 한다면? | 계량실 안에 건조 혼합제와 지그재그 유로 배치 |
| 228 | 분석 전 큰 입자를 제거하려면? | 1차 coarse filter, 2차 fine filter, 3차 계량부 |
| 229 | 필터가 샘플을 너무 먹으면? | 필터는 얇게, 계량은 필터 후단 체적 챔버에서 수행 |
| 230 | 필터 포화량 편차를 없애려면? | 필터 흡수량은 폐액 처리하고 계량실 유입분만 사용 |
| 231 | 정량부를 투명하게 만들면? | 광학 판독 가능한 투명 사출 계량 챔버 |
| 232 | 불투명 소재를 써야 하면? | 외부 표시 유로만 투명창으로 노출 |
| 233 | 샘플량 검증 데이터를 남기려면? | 완료창 색 강도를 스마트폰으로 기록 |
| 234 | 정량 실패를 앱이 감지하려면? | 부족/완료/초과창을 QR 주변에 배치해 카메라 인식 |
| 235 | 라벨 공간을 아끼려면? | 손잡이 자체를 상태 표시창으로 활용 |
| 236 | 사용자가 결과창과 완료창을 혼동하면? | 채취 상태창은 파란색, 검사 결과창은 별도 흰 배경 |
| 237 | 오버플로우가 너무 늦으면? | 계량실 상단 바로 옆에 낮은 임계 높이 폐액 포트 배치 |
| 238 | 폐액부가 포화되면? | 폐액 포화 시 입구를 차단하는 2차 hydrogel stop |
| 239 | 장시간 침지 시 완전 차단? | 1차 계량, 2차 폐액, 3차 입구 폐쇄 순서의 3단 안전 구조 |
| 240 | 짧은 침지 시 빠른 채움? | 입구에 capillary booster fiber bundle 배치 |
| 241 | 부스터가 과량을 부르면? | 부스터는 계량실까지만 연결하고 테스트부와 분리 |
| 242 | 스틱을 빼는 동작을 활용하면? | 빼는 순간 외부 와이퍼가 초과 액체를 폐액패드로 밀어냄 |
| 243 | 컵 내부에서 흔들림을 줄이려면? | 노즈에 작은 핀을 두어 컵 바닥에서 안정 자세 유지 |
| 244 | 직접 소변줄기에서 손잡이 보호? | 우산형 splash shield 일체형 노즈 |
| 245 | 고령 사용자도 쓰기 쉽게? | 큰 침지 스토퍼와 큰 완료창 중심 설계 |
| 246 | 소변을 너무 적게 묻히는 실수는? | 최소 침지선 아래에서는 흡입창이 액체에 닿지 않는 구조 |
| 247 | 샘플이 옆으로 샐 때? | 유로 주변에 흡수성 leak-catcher ring 배치 |
| 248 | leak catcher가 계량을 뺏으면? | leak catcher는 계량 완료 후에만 닿도록 거리 분리 |
| 249 | 마이크로플루이딕 칩을 쓰면? | 전면 disposable metering chip + 후면 일반 LFA 스트립 |
| 250 | 칩 비용을 줄이려면? | 칩은 계량만 담당하고 판독은 기존 LFA 공정 유지 |

# 251~300번 아이디어

| No | 소크라테스식 질문 | 최종 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 251 | 고급 제품 차별화는? | 정량 완료, 초과, 시작 시간 3개 창을 갖춘 guided dipstick |
| 252 | 저가 제품 차별화는? | 단일 완료창과 포화 계량패드만 있는 passive measured dipstick |
| 253 | 정량 정확도를 통계적으로 높이려면? | 큰 샘플을 받고 내부에서 표준 부피만 추출 |
| 254 | 큰 샘플을 받는 공간은? | 손잡이 내부 hollow reservoir를 활용 |
| 255 | 샘플 일부가 손잡이로 넘어가면? | 손잡이 reservoir는 폐액 전용으로 소수성 격벽 분리 |
| 256 | 계량실 내부 잔류가 문제면? | 방출 시 계량실 바닥 경사를 두어 잔류 최소화 |
| 257 | 완전 방출이 어렵다면? | LFA가 요구하는 양보다 약간 큰 계량실 + 잔류량 보정 설계 |
| 258 | 잔류량을 일정하게 만들려면? | 계량실 표면처리와 코너 radius를 표준화 |
| 259 | 코너에 액체가 걸리면? | sharp corner 대신 둥근 wetting corner 구조 |
| 260 | 유입구가 마르면 성능 저하? | 보호캡 내부 습도 차단 알루미늄 파우치 |
| 261 | 정량부 조립 오차는? | 초음파 융착 대신 압착 높이를 제어하는 snap-fit spacer |
| 262 | 접착층 두께 편차는? | 유로 체적을 접착층이 아니라 사출 리브 높이로 결정 |
| 263 | 필름 라미네이션 기포는? | 벤트 패턴을 둔 접착층 설계 |
| 264 | 생산 검사 자동화는? | 투명 계량실의 색소수 충전 높이를 비전으로 판정 |
| 265 | 제품 폐기 안전성은? | 사용 후 흡입구를 캡으로 봉인하는 원터치 폐기캡 |
| 266 | 캡을 이용해 계량도 가능? | 캡 내부가 정량 컵 역할을 하고 스틱이 그만큼만 흡수 |
| 267 | 컵 없이 캡에 소변을 받으면? | 미니 샘플컵 캡 + 스틱 삽입 시 120 µL만 접촉 |
| 268 | 캡 채뇨가 번거롭다면? | 캡은 직접 소변줄기 캐처, 내부 계량실 자동 충전 |
| 269 | 남는 소변은? | 캡 내부 폐액 흡수재가 초과분을 고정 |
| 270 | 사용자가 캡을 닫는 동작을 활용? | 캡 체결 시 계량실 입구가 닫히고 테스트부가 열림 |
| 271 | 오염 접촉을 최소화? | 손잡이와 채취부 사이에 disposable sacrificial sleeve |
| 272 | 샘플 포집부만 버리게? | 계량 노즈 분리형, 본체 판독부 재사용 가능 |
| 273 | 재사용 본체라면 교차오염은? | LFA 스트립과 계량노즈를 일체 일회용 카트리지화 |
| 274 | 다중 테스트 카트리지는? | 하나의 계량노즈가 여러 LFA 스트립 카트리지에 균등 분배 |
| 275 | 샘플 부족 시 일부 라인만 뜨면? | 모든 채널 공통 게이트가 열려야만 각 라인이 시작 |
| 276 | 다중 채널 시작 동기화는? | 중앙 계량실에서 방사형 동일 길이 채널로 동시 공급 |
| 277 | 정량과 타이밍을 동시에? | 계량 완료 후 dissolve bridge가 일정 지연 뒤 방출 |
| 278 | 타이밍 편차를 줄이려면? | 용해막 대신 두께 제어된 다공성 지연 패드 사용 |
| 279 | 사용자가 기다리기 힘들면? | 담금 3초-빼기-평평하게 놓기를 물리적으로 유도하는 거치형 손잡이 |
| 280 | 평평하게 놓지 않으면? | 내부 유로가 자세 독립적인 흡수재 기반으로 동작 |
| 281 | 소변이 너무 산성/염기성이면? | 계량부 후단에 pH 완충 건조패드 추가 |
| 282 | 염 농도 차이는? | 샘플 전처리용 이온강도 완충 패드 |
| 283 | 호르몬 LFA에서 매트릭스 효과는? | 정량 샘플과 건조 reagent가 정해진 비율로 혼합되는 pre-mix zone |
| 284 | 혼합이 불균일하면? | pre-mix zone 뒤에 serpentine mixing pad |
| 285 | 샘플 흐름이 너무 빠른 혼합 실패? | 혼합부에 유량 저항섬유 배치 |
| 286 | 정량부가 시약을 흡수해버리면? | 계량부와 시약부를 표면처리로 기능 분리 |
| 287 | 샘플 손실을 줄이려면? | 계량실 내 표면적 최소화한 단순 타원형 챔버 |
| 288 | 계량실 표면에 단백이 붙으면? | 저흡착 코팅 처리 |
| 289 | 가격을 낮추며 저흡착은? | 코팅 대신 짧은 체류 시간 설계 |
| 290 | 방출이 너무 느리면? | LFA 샘플패드와 계량실 접촉 면적 확대 |
| 291 | 방출이 너무 빠르면? | 접촉 면적을 좁은 슬롯으로 제한 |
| 292 | 유량을 제품별 튜닝하려면? | 교체 가능한 접촉 슬롯 인서트 |
| 293 | 샘플량이 판독 알고리즘으로 보정 가능? | 완료창 색 농도를 앱이 읽고 결과값 보정 |
| 294 | 앱 없이 보정하려면? | 내부 표준선이 샘플 유량/양을 반영하도록 설계 |
| 295 | 정량 실패를 눈으로 확실히? | 결과창 근처에 SAMPLE OK 별도 라인 배치 |
| 296 | SAMPLE OK가 결과와 헷갈리면? | 상태 라인은 손잡이 쪽, 결과 라인은 중앙창으로 물리 분리 |
| 297 | 소변량을 더 정밀하게 제한? | 120 µL 계량 루프가 채워진 뒤 남은 유로가 공기 잠금 |
| 298 | 공기 잠금이 실패하면? | 공기 잠금 뒤에 소수성 막 2차 차단 |
| 299 | 소수성 막 젖음 실패는? | 소수성 막은 액체 차단, 공기 배출 전용으로만 사용 |
| 300 | 사용자가 물에 씻으면? | 외부 세척액이 유입되지 않도록 사용 후 자동 밀폐 |

# 301~350번 아이디어

| No | 소크라테스식 질문 | 최종 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 301 | 테스트 전 보관 방향 문제는? | 포장 안에서 계량팁이 보호캡에 떠 있는 비접촉 구조 |
| 302 | 흔들림 배송에 보호? | 계량패드 압축 변형을 막는 rigid spacer |
| 303 | 흡수패드 압축 복원이 문제면? | 폼 대신 셀룰로오스 필름 적층 사용 |
| 304 | 필름 적층 흡수량을 늘리려면? | micro-embossed spacer로 체적 확보 |
| 305 | 매우 빠른 MVP 실험은? | 120 µL 물방울을 먹는 패드 면적을 찾고 오버플로우 패드 결합 |
| 306 | MVP에서 사용성도 보려면? | 3D프린트 스토퍼 + 투명 계량창 + 색소수 테스트 |
| 307 | 원가 검증은? | 사출 1부품, 다이컷 2부품, 필름 1부품 이하 구조로 제한 |
| 308 | 부품 수 최저화는? | 하우징 리브가 계량실, 스토퍼, 폐액가이드를 동시에 수행 |
| 309 | 공정 수를 줄이려면? | 접착 라미네이션 대신 snap-fit 압착으로 유로 밀봉 |
| 310 | 밀봉 신뢰성은? | 초음파 융착 라인을 유로 외곽에 두는 구조 |
| 311 | 누액 불량을 쉽게 발견? | 누액 시 외부 leak indicator가 변색 |
| 312 | 계량 정확도를 출하검사 없이? | 치수 공차가 큰 흡수재 방식보다 체적 사출 방식 채택 |
| 313 | 체적 사출 방식의 기포는? | 계량실 가장 높은 곳에 벤트와 overflow를 결합 |
| 314 | overflow를 벤트와 합치면? | 공기는 빠지고 액체는 폐액패드로 즉시 흡수되는 vent-waste hybrid |
| 315 | 초과 소변이 벤트로 새면? | 벤트 외부에 흡수성 safety pad 배치 |
| 316 | 소변 냄새 노출을 줄이려면? | 폐액패드에 냄새 흡착층 포함 |
| 317 | 사용 중 손가락 위치 보호? | grip zone 앞에 액체 차단 턱과 텍스처 경계 |
| 318 | 사용자가 흡입창을 손으로 막으면? | 흡입창을 recessed 구조로 보호 |
| 319 | 소변컵 안에서 위치가 불안정? | 컵 벽에 기대는 V자 가이드 노즈 |
| 320 | 컵 종류가 달라도? | 컵 바닥과 벽 모두에서 작동하는 하단/측면 복합 흡입구 |
| 321 | 점도 차이에 둔감한 최종 구조? | 흡입은 크게, 계량은 체적 챔버, 방출은 패드로 분리 |
| 322 | 담금 시간 차이에 둔감한 최종 구조? | 빠른 계량 + 오버플로우 + 자동 입구 차단 |
| 323 | 깊이 차이에 둔감한 최종 구조? | 침지 스토퍼 + 한정 노출 흡입창 |
| 324 | 방향 차이에 둔감한 최종 구조? | 원주형 흡입링 + 중앙 계량실 |
| 325 | 초보자용 최고 안정안은? | 큰 스토퍼, 큰 완료창, 초과창, fail-invalid 유로 조합 |
| 326 | 전문가용 고정밀안은? | 마이크로플루이딕 계량 루프 + 소수성 브레이크 + 벤트 |
| 327 | 초저가 양산안은? | 포화 패드 정량 + 폐액패드 + 소수성 가드 |
| 328 | 프리미엄 양산안은? | 투명 사출 계량실 + 자동 셔터 + 스마트폰 상태 인식 |
| 329 | 가장 특허성 있는 조합은? | swelling bridge가 계량 완료 후 LFA 접촉을 자동 형성 |
| 330 | 또 다른 특허성 조합은? | 계량완료 표시와 테스트 시작 게이트를 하나의 유로로 동기화 |
| 331 | 사용자의 딥 방식만 유지하려면? | 겉은 일반 스틱, 내부는 계량 캡릴러와 폐액부 내장 |
| 332 | 외형을 크게 바꿔도 된다면? | 스푼형 캐처가 샘플을 받고 스틱 내부로 정량 이송 |
| 333 | 흐르는 소변 직접형은? | splash shield + flow splitter + metering chamber |
| 334 | 컵 침지 전용형은? | 바닥 스탠드오프 + side inlet + overflow reservoir |
| 335 | 둘 다 가능한 하이브리드는? | 하단 침지구와 전면 흐름 캐처를 같은 계량실에 연결 |
| 336 | 하이브리드 과량 문제는? | 두 입구 모두 계량실 후단에서 동일 overflow로 연결 |
| 337 | 시료가 너무 많을 때 자동 폐기? | 계량실 초과분은 테스트부 반대방향 폐액 루트로 유도 |
| 338 | 시료가 너무 적을 때 자동 보류? | 미충전 상태에서는 샘플패드와 접촉하지 않는 open gap 유지 |
| 339 | 시간이 지나면 보류 상태 해제? | 미충전 상태에서는 용해막이 젖지 않아 게이트가 열리지 않음 |
| 340 | 완료 후만 게이트가 젖게? | 완료 수위에 도달해야만 지연막과 접촉하는 상단 trigger wick |
| 341 | trigger wick이 초과분을 먹으면? | trigger wick은 신호용 극소량만 먹고 샘플 경로와 분리 |
| 342 | 완료창 색소가 테스트에 섞이면? | 표시 유로와 검사 유로를 완전히 독립 배치 |
| 343 | 색소 없는 표시? | 젖으면 투명해지는 필름으로 완료 표시 |
| 344 | 전기 없는 촉각 표시? | 젖으면 팽창해 작은 돌기가 올라오는 tactile flag |
| 345 | 청각 표시? | 팽창재가 얇은 플라스틱 돔을 눌러 클릭 발생 |
| 346 | 표시 부품을 줄이면? | LFA 시작부가 젖을 때 동시에 상태창에 선이 나타나는 공유 유로 |
| 347 | 공유 유로의 간섭은? | 표시 유로는 검사 유로보다 뒤에서 분기해 결과 영향 최소화 |
| 348 | 최종 MVP 2안은? | 투명 계량실 120 µL + 오버플로우 패드 + 벤트 + 완료창 |
| 349 | 최종 MVP 3안은? | 포화 계량패드 + 폐액패드 + 자동 차단 젤 + 부족/완료창 |
| 350 | 최종 프리미엄안은? | 패시브 마이크로플루이딕 계량팁 + delayed LFA contact + 앱 판독 상태창 |

# 실행 권장안

- 1차 실험은 50, 75, 100, 149, 198, 348을 중심으로 진행합니다. 이유는 정량 원리가 명확하고, 흡수재·사출·오버플로우·벤트만으로 빠른 시제품화가 가능하기 때문입니다.

- 2차 실험은 326, 329, 330, 350을 중심으로 진행합니다. 이유는 고정밀화와 특허성 검토 가치가 상대적으로 높기 때문입니다.

- 초기 의사결정 기준은 디자인 선호보다 반복정밀도, 실패 감지, 양산 공차, 사용자 실수 내성 순서로 두는 것이 적절합니다.